#### 附件4：

#### 2024年动物疫病防控监测设备、检测试剂盒、

#### 耗材及应急物资采购明细表及

#### 产品技术参数和需求

- 一、动物疫病防控监测设备、检测试剂盒、耗材采购明细表

| 序号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪瘟抗体阻断ELISA检测试剂盒 | 96孔/板，2板/盒 | 盒 | 6 |
| 2 | 猪繁殖与呼吸综合征病毒ELISA检测试剂盒 | 96孔/板，2板/盒 | 盒 | 6 |
| 3 | 口蹄疫O型抗体液相阻断ELISA检测试剂盒（改进型） | 96孔/板，5板/盒 | 盒 | 10 |
| 4 | 口蹄疫A型抗体液相阻断ELISA检测试剂盒（改进型） | 96孔/板，5板/盒 | 盒 | 2 |
| 5 | 小反刍兽疫抗体ELISA检测试剂盒 | 96孔/板，2板/盒 | 盒 | 1 |
| 6 | 狂犬病抗体ELISA检测试剂盒 | 96孔/板，2板/盒 | 盒 | 2 |
| 7 | 猪伪狂犬病gE抗体ELISA检测试剂 | 96孔/板，2板/盒 | 盒 | 2 |
| 8 | 磁珠法提取试剂盒 | 64T/盒 | 盒 | 15 |
| 9 | 非洲猪瘟PCR荧光检测试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 12 |
| 10 | 禽流感PCR荧光检测试剂盒 | 48T/盒 | 盒 | 6 |
| 11 | SPF鸡红细胞 | 6% | ml | 500 |
| 12 | 研磨珠 | 3.2mm | 瓶 | 1 |
| 13 | 研磨珠 | 5mm | 瓶 | 2 |
| 14 | 200ul普通吸头 | 200ul，1000个/袋 | 袋 | 5 |
| 15 | 20ul滤芯吸头 | 20ul，适配赛默飞F2,2-20ul | 盒 | 5 |
| 16 | 50ul滤芯吸头 | 50ul，适配Brand200ul | 包 | 5 |
| 17 | 离心管（研磨用） | 50ml，50个/袋 | 袋 | 5 |
| 18 | 84消毒液 | ≥1L/瓶 | 瓶 | 5 |
| 19 | 衣物消洗液 | ≥1.5L/瓶 | 瓶 | 2 |
| 20 | 核酸祛除试剂 | 500ml | 瓶 | 1 |
| 22 | 医疗密封袋 | 15*21cm | 个 | 100 |
| 23 | 一次性吸水纸 | 80抽/包 | 包 | 30 |
| 24 | 一次性水槽 | 50ml，20个/包 | 包 | 50 |
| 25 | 黑色大垃圾袋 | 55*60cm | 个 | 100 |
| 26 | 乙酸乙酯 | 500gAR分析纯 | 瓶 | 20 |
| 27 | 台式定时计时器 | 迷你 | 个 | 5 |
| 28 | 温湿度计 | 条形可挂 | 个 | 10 |
| 29 | 高压锅指示条 | 150条/盒 | 盒 | 1 |
| 30 | 水基灭火器 | 3L | 个 | 2 |
| 31 | 微型高速电动离心机 | 15000转速 1.5ml*24 | 台 | 1 |
| 32 | 全自动洗板机 | 双排8道 | 台 | 1 |
| 33 | 立式冷冻冰柜 | 医用级别，280-330L | 台 | 1 |
| 34 | 50ul 12道移液器 | 50ul | 支 | 1 |
| 35 | 100~1000ul 单道移液器 | 100~1000ul | 支 | 1 |
| 36 | 0.5~10ul 单道移液器 | 0.5~10ul | 支 | 1 |
| 37 | 10~100ul 单道移液器 | 100ul | 支 | 2 |
| 1.口蹄疫O/A型液相阻断 ELISA 检测试剂盒、磁珠法提取试剂盒、微型高速电动离心机需提供说明书原件或复印件，说明书参数需满足采购人产品参数要求(提供说明书原件或复印件作为证明材料并加盖公章)。所投O/A型口蹄疫液相阻断 ELISA 检测试剂盒由国家级兽医领域科研机构（国家参考实验室/专业/区域实验室）提供售后技术支撑（提供佐证材料，加盖生产厂家公章）。 2.仪器设备需提供专业的安装调试及现场检测服务；供应商需承诺提供由行业专家不少于一次的疫病监测技术相关的无偿培训，具体事宜与采购方商定(提供承诺函并加盖公章)。 3.货物寄送要求：试剂盒夏天寄送需做足保温措施，除不可抗拒力外，寄送时间和送达时间不得超越48小时，冬天不超越 72 小时。因寄送方式及运输保存不当等原因，造成货物的质量问题供货商须无条件更换有质量问题的货物(提供承诺函并加盖公章）。 |  |  |  |  |

- 二、动物疫病防控监测设备、检测试剂盒、耗材产品技术参数和需求（“产品技术参数和需求”增加打“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。）

- （一）猪瘟抗体阻断ELISA检测试剂盒

- 1.采用阻断ELISA方法；

- 2.每套试剂盒2块96孔抗原包被板，包被板贴有被检测抗体对应病毒种类名称；

- 3.阴性对照品.阳性对照品.酶结合物.样本稀释液.洗涤液有颜色区分，便于实验操作；

- 4.计算方法：PI (阻断率)= 1—（样品OD值÷阴性OD均值）；

- 5.结果判定：以空白对照调零用酶标仪于450nm（630nm作参比波长）读取吸光度值；

- 6.2～8℃保存12个月及以上。

- （二）猪繁殖与呼吸综合征病毒ELISA检测试剂盒

- 1.采用间接ELISA方法；

- 2.每套试剂盒2块96孔抗原包被板，包被板贴有被检测抗体对应病毒种类名称；

- 3.阴性对照品.阳性对照品.酶结合物.样本稀释液.洗涤液有颜色区分，便于实验操作；

- 4.计算方法：PI (阻断率)= 1—（样品OD值÷阴性OD均值）；

- 5.结果判定：以空白对照调零用酶标仪于450nm（630nm作参比波长）读取吸光度值；

- 6.保存2～8℃≥12个月。

- （三）★口蹄疫O型抗体液相阻断ELISA检测试剂盒（改进型）

- 1.作用与用途：采用液相阻断ELISA方法定量检测猪.牛.羊等血清中口蹄疫O型抗体；适用于动物疫苗免疫抗体定量检测；

- 2.规格：5*96孔板/盒；可检测50~100份样品；

- 3.试剂盒组成：①口蹄疫O型兔抗包被ELISA板，5块；②移液槽，3个；③口蹄疫O型病毒抗原，1~2 瓶；④口蹄疫O型酶标抗体工作液1瓶；⑤抗原稀释液1瓶；⑥口蹄疫阳性对照血清1管，1ml；⑦口蹄疫阴性对照血清1管，1ml；⑧25倍PBST浓缩洗液1瓶；⑨终止液1瓶；⑩TMB底物A.B溶液各1瓶；⑪封板膜5张；⑫说明书1份；

- 4.储存条件：冷藏/冷冻；

- 5.有效期：≥12 个月；
    6.为保障产品质量，所投产品由国家级兽医领域科研机构（国家参考实验室/专业/区域实验室）提供售后技术支撑（提供佐证材料，加盖生产厂家公章）。

- （四）★口蹄疫A型抗体液相阻断ELISA检测试剂盒（改进型）

- 1.作用与用途：采用液相阻断ELISA方法定量检测猪.牛.羊等血清中口蹄疫A型抗体；适用于动物疫苗免疫抗体定量检测；

- 2.规格：5*96孔板/盒；可检测50~100份样品；

- 3.试剂盒组成：①口蹄疫A型兔抗包被ELISA板，5块；②移液槽，3个；③口蹄疫A型病毒抗原，1~2 瓶；④口蹄疫A型酶标抗体工作液1瓶；⑤抗原稀释液1瓶；⑥口蹄疫阳性对照血清1管，1ml；⑦口蹄疫阴性对照血清1管，1ml；⑧25倍PBST浓缩洗液1瓶；⑨终止液1瓶；⑩TMB底物A.B溶液各1瓶；⑪封板膜5张；⑫说明书1份；

- 4.储存条件：冷藏/冷冻

- 5.有效期：≥12 个月；

- 6.为保障产品质量，所投产品由国家级兽医领域科研机构（国家参考实验室/专业/区域实验室）提供售后技术支撑（提供佐证材料，加盖生产厂家公章）。

- （五）小反刍兽疫抗体ELISA检测试剂盒

- 1.采用ELISA方法；

- 2.每套试剂盒2块96孔反应板,可检测192份；

- 3.阴性对照品.阳性对照品.酶结合物.样本稀释液.洗涤液有颜色区分，便于实验操作；

- 4.结果判定：以空白对照调零用酶标仪于450nm（630nm作参比波长）读取吸光度值；

- 5.保存2～8℃≥12个月。

- （六）狂犬病抗体ELISA检测试剂盒

- 1.试剂盒采用ELISA法；

- 2.保存2～8℃≥12个月；

- 3.试剂盒规格：≥192T/盒；

- 4.结果判定：以空白对照调零用酶标仪于450nm（630nm作参比波长）读取吸光度值；

- 5.阴性对照品.阳性对照品.酶结合物.样本稀释液.洗涤液有颜色区分，便于实验操作。

- （七）猪伪狂犬病gE抗体ELISA检测试剂盒

- 1.试剂盒采用ELISA法；

- 2.保存2～8℃≥12个月；

- 3.试剂盒规格：≥192T/盒；

- 4.结果判定：以空白对照调零用酶标仪于450nm或630nm读取吸光度值；

- 5.计算方法：S/N= 样品OD值 ÷ 阴性对照OD均值；

- 6.阴性对照品.阳性对照品.酶结合物.样本稀释液.洗涤液有颜色区分，便于实验操作。

- （八）磁珠法提取试剂盒

- 1.提取原理：磁珠法提取；

- 2.样本适用性：血清.全血.尿液.粪便.拭子洗液.组织等；

- 3.包装形式：试剂组分已经预封装在提取耗材的不同孔位内，高温热封贴膜后抽真空包装；

- ★4.仪器匹配性：适用于实验室目前使用的核酸提取设备（天隆NP968-C）（提供承诺函）；

- 5.规格齐全：至少具有20T/盒（5T/板×4）.64T/盒（16T/板×4）.20T/盒（1T/条×20）等包装规格；

- 6.扫码功能：试剂盒内每板试剂均带有唯一性二维码，扫描后仪器可直接调用二维码内包含的程序信息，无需人工编辑.查找程序；

- 7.储存及有效期：室温保存条件下，有效期≥12个月；

- （九）非洲猪瘟PCR荧光检测试剂盒

- 1.作用用途：用于血液.血球粉.淋巴结.脾脏.扁桃体中非洲猪瘟病毒核酸的检测；

- 2.试剂盒组成：荧光PCR反应液.Taq酶.阴性对照.阳性对照；

- 3.规格：≥48T/盒；

- 4.★适配仪器：天隆Gentier 32R多通道实时荧光定量PCR仪（提供承诺函）；

- 5.有效期≥12个月；

- 6.★提供的货物需有中华人民共和国农业农村部兽药产品批准文号，可在中国兽药信息网（http://www.ivdc.org.cn/）平台查询，批准文号须在有效期内（投标时提供相关截图材料和兽药产品批准文号批件复印件作为证明材料）；

- 7.★响应供应商若为生产企业，须具有《兽药生产许可证》；若为代理商，需提供中华人民共和国兽药经营许可证（兽用生物制品范围）（投标时须提供相关证明材料）；

- 8.为保障产品质量及售后服务，须提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺函（投标时须提供相关证明材料）。

- （十）禽流感PCR荧光检测试剂盒

- 1.规格：≥50头份/盒；

- 2.★适配仪器：Gentier 32R多通道实时荧光定量PCR仪（提供承诺函）；

- 3.适于样本类型：咽喉拭子.泄殖腔拭子或血液样本，肌肉或内脏样本；

- 4.采用实时荧光PCR法检测样本中的禽流感病毒，探针为Taqman探针；

- 5.具备阳性对照和阴性对照等试剂内部质控设置；

- 6.PCR扩增设预循环，并读取荧光值；

- 7.有效期≥12个月。

- （十一）微型高速电动离心机

- 1.最大相对离心力（rcf）：21,330 × g （15,060 rpm）；

- 2.最大容量：24 × 1.5/2.0 mL 离心管；

- 3.离心时间：10 s‐9小时59分钟，可连续离心；

- 4.★加速时间（零至最高转速）：小于等于15 s；

- 5.★减速时间（最高转速至零）：小于等于15 s；

- 6.噪音水平：<56dB（A)；

- 7.气密性固定角转，气密性转子，提供更安全的操作环境；

- 8.★离心结束后，离心机盖自动开启，防止样品过热，方便取放样品；

- 9.紧急开盖功能，适用断电等突发实验事故。

- （十二）全自动洗板机

- 1.主要用于酶联免疫吸附检测 (ELISA)等多种常规检验中的洗板和备板；

- 2.适用于96孔板和384孔板，包括U型底.V型底.C型底.平底和星型底；

- 3.可双排洗头或空洗头与单排洗头同时使用，可选择1×8，1×12，2×8，2×12及1×16道洗头；

- 4.可使用1-3种缓冲液，具有3个洗液通道，1个废液通道；

- 5.清洗体积：50 – 1000 μl ，以 50 μl 递增 (96孔板)；

- 6.清洗循环数：1 – 10；

- 7.残液量：< 1.5 μl/孔，在室温下以清扫模式和高速吸液（96孔平底板）；

- 8.分液体积：50 – 400 μl ，以 50 μl 递增 (96孔板)；

- 9.浸泡时间：1 s – 60 min；

- 10.采用非压力分液系统，无需维护真空，使用简便易维护，洗瓶和废液瓶分别装有低液位传感器和高液位传感器，以及气溶胶安全盖；

- 11.具有自动冲洗和预洗功能，线性振荡器3档速度可调；

- 12.程序编辑直观，有中文模式指引操作。

- （十三）立式冷冻冰柜

- 1.整体结构：立式双门；
2.总有效容积：≥340L，冷冻室≥125L，冷藏室≥215L；

- 3.制冷方式：风冷
4.冷冻能力（kg/12h):≥6.5

- 5.静音低噪，稳定运行噪音要低于36分贝；
6.LED触控显示屏，温度显示；
7.保修期：整机1年。

- （十四）50ul 12道移液器

- 1.量程：0.5-10uL，12通道；

- 2.全量程段4位数字显示，数字显示面向外侧，可避免在移液操作时被手部遮挡；

- 3.具有颜色标识的量程锁，颜色与其匹配吸头一致。量程锁锁上时无法轻易改变体积；体积调节拨轮与移液按键独立分开，避免移液时的误操作；

- 4.量程拨轮，机身和量程锁的颜色标识匹配对应量程的吸头；

- 5.可单手操作，只需拇指就可准确的设定移液体积；

- 6.十二道移液器下半支可360°旋转；

- 7.吸头锥阶梯式表面设计，硅胶材质密封圈确保密封性且适合于各种第三方移液器吸头；整合连接机身，按压退枪头键会显示颜色标识；

- 8.PVDF材质吸头锥，每个吸头锥都可独立拆卸和更换；

- 9.无需拆卸任何部件，可整支移液器121°C 高压湿热灭菌和紫外灭菌；

- 10.具有易校准技术，无需使用任何工具即可自行进行校准，且校准过程可通过数字显示进行调整，无需盲调，易校准技术可运用于不同液体的快速校准。

- 11.采用先进耐腐蚀的塑料活塞，化学耐性强，移液时活塞均匀，平滑的移动；

- 12.无需额外工具即可拆卸下半支，可自行在实验室进行移液器的维护与清洁。

- （十五）100~1000ul 单道移液器

- 1.量程：100-1000uL，单通道，最小分度1ul，准确度(A) ≤±0.6%,6ul，偏差系数(CV) ≤0.2%,2ul；

- 2.全量程段4位数字显示，数字显示面向外侧；

- 3.具有颜色标识的量程锁，颜色与其匹配吸头一致。量程锁锁上时无法轻易改变体积；体积调节拨轮与移液按键独立分开，避免移液时的误操作；

- 4.量程拨轮，机身和量程锁的颜色标识便于匹配对应量程的吸头；

- 5.可完全实现单手操作，只需拇指就可的设定移液体积；

- 6.可适配于各种第三方相应量程的移液器吸头；

- 7.无需拆卸任何部件，可整支移液器121°C 高压湿热灭菌和紫外灭菌；

- 8.具有易校准技术，无需使用任何工具即可自行进行校准，且校准过程可通过数字显示进行调整，无需盲调。易校准技术可运用于不同液体的快速校准；

- 9.无需额外工具即可拆卸下半支，可自行在实验室进行移液器的维护与清洁；

- 10.采用耐腐蚀的塑料活塞，移液时活塞均匀。

- （十六）0.5~10ul 单道移液器

- 1.量程：0.5-10uL，单通道，最小分度0.01ul，准确度(A) ≤±1%,0.1ul，偏差系数(CV) ≤0.5%,0.05ul；

- 2.全量程段4位数字显示，数字显示面向外侧；

- 3.具有颜色标识的量程锁，颜色与其匹配吸头一致。量程锁锁上时无法轻易改变体积；体积调节拨轮与移液按键独立分开，避免移液时的误操作；

- 4.量程拨轮，机身和量程锁的颜色标识便于匹配对应量程的吸头；

- 5.可完全实现单手操作，只需拇指就可的设定移液体积；

- 6.可适配于各种第三方相应量程的移液器吸头；

- 7.无需拆卸任何部件，可整支移液器121°C 高压湿热灭菌和紫外灭菌；

- 8.具有易校准技术，无需使用任何工具即可自行进行校准，且校准过程可通过数字显示进行调整，无需盲调。易校准技术可运用于不同液体的快速校准；

- 9.无需额外工具即可拆卸下半支，可自行在实验室进行移液器的维护与清洁；

- 10.采用耐腐蚀的塑料活塞，移液时活塞均匀。

- （十七）10~100ul 单道移液器

- 1.量程：10-100uL，单通道，最小分度0.1ul，准确度(A) ≤±0.6%,0.6ul，偏差系数(CV) ≤0.2%,0.2ul；

- 2.全量程段4位数字显示，数字显示面向外侧；

- 3.具有颜色标识的量程锁，颜色与其匹配吸头一致。量程锁锁上时无法轻易改变体积；体积调节拨轮与移液按键独立分开，避免移液时的误操作；

- 4.量程拨轮，机身和量程锁的颜色标识便于匹配对应量程的吸头；

- 5.可完全实现单手操作，只需拇指就可的设定移液体积；

- 6.可适配于各种第三方相应量程的移液器吸头；

- 7.无需拆卸任何部件，可整支移液器121°C 高压湿热灭菌和紫外灭菌；

- 8.具有易校准技术，无需使用任何工具即可自行进行校准，且校准过程可通过数字显示进行调整，无需盲调。易校准技术可运用于不同液体的快速校准；

- 9.无需额外工具即可拆卸下半支，可自行在实验室进行移液器的维护与清洁；

10.采用耐腐蚀的塑料活塞，移液时活塞均匀。

三、应急物资采购明细表

| 序号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 需要提供证明材料佐证 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 医用一次性防护服 | 50套/箱 | 套 | 100 | 1.序号38-44项产品需符合医疗器械生产许可要求； 2.产品具有生产许可证编号、注册证编号等。(提供承诺函并加盖公章） |
| 39 | 一次性医用手套 | 独立包装 | 对 | 8000 |  |
| 40 | 一次性医用外科口罩 | 独立包装 | 个 | 27000 |  |
| 41 | 真空采血管 | 10ml/支 | 支 | 1000 |  |
| 42 | 2ml一次性注射嚣 | 100支/盒 | 支 | 6000 |  |
| 43 | 5ml一次性注射嚣 | 100支/盒 | 支 | 5000 |  |
| 44 | 10ml一次性注射嚣 | 150支/盒 | 支 | 1000 |  |
| 45 | 50ml一次性离心管 | 25支/包 | 支 | 750 |  |
| 46 | 棉纱手套 | 10对/包 | 对 | 200 |  |
| 47 | 防水鞋 | / | 对 | 180 |  |
| 48 | 一次性加厚鞋套 | / | 个 | 300 |  |
| 49 | 挂头式电筒 | / | 个 | 130 |  |
| 总体要求： 1.序号38—44项产品需符合医疗器械生产许可要求及产品具有生产许可证编号、注册证编号等。(提供承诺函并加盖公章） 2.报价时必须提供符合要求的技术资料。 3.换货需求：报价人须附承诺函，注明交货后的产品可以根据采购方的使用需求随时更换生产批次。 |  |  |  |  |  |

- 四、应急物资产品技术参数和需求

- （一）具体要求

1.采购明细表中第38-44项按照采购明细表格内容要求。

2.序号38-44项产品需符合医疗器械生产许可要求、产品具有生产许可证编号、注册证编号等。(提供承诺函并加盖公章）

（二）售后服务

1.免费质保期期限：按产品出厂有效期。（需提供承诺函）

2.免费质保期内，采购人对货物进行期间抽检，若出现货物质量问题，供货商须在接到采购人通知（书面、传真、短信等方式）后三个工作日内无条件调整或更换货物，若三个工作日内未能更换合格货物或更换的货物仍达不到验收要求的，采购人有权解除合同。（需提供承诺函）

3.供货商负责所有因货物质量问题而产生的费用。（需提供承诺函）